

重庆医科大学

询价采购文件

**采购计划编号：SYDWZX2024004**

**采购项目名称：实验动物中心采购IVC2蒸汽发生器1台**

**采购人：重庆医科大学实验动物中心**

二〇二四年四月

一、项目概况

实验动物中心主二楼IVC2的电热蒸汽发生器2016年6月开始使用，即将达到设计使用年限（8年），需采购新的电热蒸汽发生器进行替换，用于为脉动真空灭菌器提供蒸汽源。经费预算5万元，经费来源：核算支出项目（171040320190060）。

二、采购方式

采用询价采购方式，一次性报价，在满足采购内容的基础上，最低价中标。

三、技术参数

1. 用途：为脉动真空灭菌器提供蒸汽源；

2. 功能要求：具有自动加水、压力自动控制、缺水自动保护、超压自动保护和过电流自动保护的控制功能；手动控制部分具有电热管单、双组自动转换、手动进水、手动排污功能；

3. 资质：具有压力容器制造许可证；

4. 电热管功率：≤80KW；

5. 额定蒸发量：≥70 Kg/h；

6. 工作压力：最大工作压力≥0.6 Mpa；

7. 材质：设备器身为锅炉专用材质20G无缝钢管，保证质量；

8. 设备占地面积：≤2m²；

9. 除设备自带的一套压力表和安全阀，再备一套压力表和安全阀；

10. 包含旧设备拆除和新设备安装；

四、质量保证及售后服务

1. 产品质量保证期：自验收合格之日起，整机质保五年。

2. 售后服务：质保期内，供应商收到用户设备故障的通知后立即作出响应，4小时内到达现场处置，12小时内修复。

五、响应文件要求

1. 报价表（附件1）
2. 营业执照（复印件加公章）
3. 压力容器制造许可证（复印件加公章）
4. 其他相关技术资料

六、采购时间、地点、联系方式

时间：2024年4月30日9∶00

地点：重庆医科大学实验动物中心培训室

联系方式：杨老师68485254

实验动物中心

2024年 4 月26 日

附件1：

重庆医科大学实验动物中心询价采购报价表

项目名称：实验动物中心采购IVC2蒸汽发生器1台（SYDWZX2024004）

重庆医科大学实验动物中心：

我方收到 实验动物中心采购IVC2蒸汽发生器1台 的询价采购征集信息，经详细研究，决定对本项目的询价采购进行响应，在满足产品技术参数和售后服务要求的基础上，报价如下：

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称及规格** | **数量** | **生产厂家及规格型号** | **单价****/元** | **合计****/元** | **备注** |
| 电热蒸汽发生器 | 1台 |  |  |  | **技术参数**1. 用途：为脉动真空灭菌器提供蒸汽源；2. 功能要求：具有自动加水、压力自动控制、缺水自动保护、超压自动保护和过电流自动保护的控制功能；手动控制部分具有电热管单、双组自动转换、手动进水、手动排污功能；3. 资质：具有压力容器制造许可证；4. 电热管功率： KW；5. 额定蒸发量： Kg/h；6. 工作压力：最大工作压力 Mpa；7. 材质：设备器身为锅炉专用材质20G无缝钢管，保证质量；8. 设备占地面积： m²；9. 除设备自带的一套压力表和安全阀，再备一套压力表和安全阀；10. 包含旧设备拆除和新设备安装。**质量保证及售后服务**1. 自验收合格之日起，整机质保五年；2. 质保期内，供应商收到用户设备故障的通知后立即作出响应，4小时内到达现场处置，12小时内修复。 |
|  | 总计(大写)：￥ |

XXX公司（公章）

2024 年 月 日